## Slide 1: 培养箱的操作方法及维护注意事项
1、操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。
操作方法
2、环境温度：15℃～30℃；相对湿度：不大于85%RH（25℃时）；周围无强烈光照，无腐蚀性气体，通风良好，无强烈震动源及强电磁场存在。
3、把需作培养实验的物品放入培养箱工作室内，上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通，关好箱门。

## Slide 2: 培养箱的操作方法及维护注意事项
4、打开电源开关, 按下电源开关，此时电源指示灯亮。把温度控制仪调到用户所需的设定温度值（此值需高于室温加5℃）此时循环指示灯亮，电机运转，智能型控制器PV屏应显示工作室内测量温度，SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态。
操作方法

## Slide 3: 培养箱的操作方法及维护注意事项
5、当培养箱显示温度达到设定温度时，加热中断、加热指示灯熄灭，在标准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度超过设定上限报警温度（出厂设置为5℃）控温仪温度跟踪报警指示灯亮，同时自动切断加热器电源。
操作方法

## Slide 4: 培养箱的操作方法及维护注意事项
6、使用一段时间后，或当季节（环境温度）变化时，必须复核工作室内测量温度和实际温度误差。
操作方法
7、每次使用完毕后，请务必擦干工作室内水份，并关闭总电源以确保安全。

## Slide 5: 培养箱的操作方法及维护注意事项
1、培养箱在搬运中，禁止倒置或大于45°的倾斜。
维护注意事项
2、本设备落地后，如地面不平整应予以垫平，设备的四周应留30厘米以上空间。若在30℃以上的环境温度下使用本设备，建议适当改善环境条件（例如：在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中），以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。

## Slide 6: 培养箱的操作方法及维护注意事项
3、本设备在正常运行时，箱内载物摆放切勿过挤，应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
维护注意事项
4、本设备应远离电磁干扰源，并应将设备的地线有效接地。
5、当培养箱工作室温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽暗，反复多次，属正常现象。一般情况下，在测量温度达到控制温度后30分钟左右，工作室内温度进入恒温状态。

## Slide 7: 培养箱的操作方法及维护注意事项
6、设备若在制冷状态连续工作一段时间后，制冷效果不理想（制冷慢或产生静差），可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品，将设定温度设为40℃，定时运行200分钟左右，再投入正常使用（一般连续运行10-15天，必须作一次上述操作）。
维护注意事项

## Slide 8: 培养箱的操作方法及维护注意事项
7、箱内不需照明时，应将关闭照明，以免影响上层温度，同时延长灯管使用寿命。
维护注意事项
8、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。

## Slide 9: 培养箱的操作方法及维护注意事项
维护注意事项
9、设备长期不用，应拨掉电源线，擦净箱内积水。并定期（三个月一次）运行5小时，将温度设定在40℃，并每隔二小时开一次门放掉潮气，处理完毕后拨掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。
10、对设备的维护修理应由专业人员进行，以免发生意外。