## Slide 1: 电子天平操作方法及维护注意事项
1.天平的安放：
天平要正确安放置在安全称重室或稳固的工作台上，避免置放于温度变化过大或空气流动剧烈的场所，如日光直射或冷气出风口处。规避环境因素带来的气流波动，温度变化大，振动和静电等。这是天平安置条件最基本的要求。否则都会造成电子天平在使用中出现不稳定或无法称重的现象。
操作方法

## Slide 2: 电子天平操作方法及维护注意事项
2.天平水平调整：
就是天平放置平台后必须将水平泡调置水平仪中心位置。水平面偏差，表示天平放置得不平衡，这些因素引起天平在使用中检测、控制出现偏差而影响天平称重精确。
操作方法

## Slide 3: 电子天平操作方法及维护注意事项
3.天平预热：
天平在使用前都必须通电预热后才能使用，而且预热时间有明确的要求和限制，凡精度越高的天平预热时间要求越严格。天平预热是为了保证天平在预热时间内，进行机械性自检和环境温度监测存储自检功能，从而达到和获取天平系统正常稳定，所以天平在预热状态内最好不要使用和操作。预热的方法是插电开机后，无操作放置十分钟以上。
操作方法

## Slide 4: 电子天平操作方法及维护注意事项
4.称量时应从侧门取放物质，读数时应关闭箱门以免空气流动引起天平摆动。前门仅在检修或清除残留物质时使用。
操作方法

## Slide 5: 电子天平操作方法及维护注意事项
1．电子天平若长时间不使用，则应定时通电预热，每周一次，每次预热2h，以确保仪器始终处于良好使用状态；
2．天平箱内应放置吸潮剂（如硅胶），当吸潮剂吸水变色，应立即高温烘烤更换，以确保吸湿性能；
3．挥发性、腐蚀性、强酸强碱类物质应盛放于带盖称量瓶内称量，防止腐蚀天平。
维护注意事项

## Slide 6: 电子天平操作方法及维护注意事项
4．严禁雨淋或用水冲洗，若不慎沾水则用干布擦拭干净，当机器功能不正常时要尽速送修。严禁敲打撞击及重压。 勿置放在高温及潮湿环境场所。勿让蟑螂或小生物侵入机内，以免造成损坏。
5．定期对电子天平进行除尘清洁，建议使用无水乙醇清洁。（除尘清洁周期视实验室卫生情况而定，无尘实验室一般半个月一次。）
6．为保持电子天平的准确性，应至少一年检定一次。
维护注意事项