## Slide 1: 水浴锅的使用方法及注意事项
1、设备使用前应将水浴锅放在平整的工作台上，先进行外观的检查，外观应无破损，仪表外观应完整，导线绝缘应良好，插头应完好。
2、在使用前应该仔细阅读说明书，按说明书上面的步骤操作，关闭水嘴后先加水到水位线，再接通电源。
3、在水槽中加入适量的清水或蒸馏水，至隔板或更高些。然后将实验器皿放置在搁板上，并盖好孔盖。
操作方法

## Slide 2: 水浴锅的使用方法及注意事项
4、接通电源，将电源开关置于“ON”端，将温度“设定/测量”开关拨至“设定”端，绿灯亮，电源正常加热，然后按所需温度转动温度设定旋钮，进行温度的设定，此时“LED”显示设定的温度值，当设定温度高于水槽水温时，仪器开始加热。注意：绿灯亮，加热器开始加热；红灯亮，加热器停止加热；红绿灯交替跳动，表示进入恒温状态。
操作方法

## Slide 3: 水浴锅的使用方法及注意事项
5、将温度“设定/测量”开关拨向“测量”端，系统自动测量水槽内试剂温度，此时，“LED”显示的温度就是实际所需温度。
操作方法

## Slide 4: 水浴锅的使用方法及注意事项
1、安全用电：该产品用220V交流电源，电源插座应采用三孔安全插座，必须妥善接地。
2、每次使用结束后，将水浴锅的水放干净，再用清洁布擦干。
3、数显电热恒温水浴锅水位不能过满，以防止水溢出造成实验失误。
4、为延长数显电热恒温水浴锅使用寿命，请注意勿将控制箱内受潮，防止漏电。
维护注意事项

## Slide 5: 水浴锅的使用方法及注意事项
5、通电前应先将水注入锅内至隔板以上，使用过程中加热管不能露出水面，否则加热管将会烧毁甚至爆裂或焊锡融化漏水、触电等。
6、数显电热恒温水浴锅使用结束请将水（出水嘴）放干净，用干布擦拭干净，置于通风干燥处。
7、水浴锅在使用时，必须可靠接地，水不可溢入控制箱内。
8、水浴锅内切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。
维护注意事项