## Slide 1: 酸度计操作方法及维护注意事项
酸度计正常情况下应每天校准一次，来保证测量精度：
①用蒸馏水冲洗电极，并用滤纸吸干水；
②用温度计测量标准液的温度，并将酸度计温度刻度调至所测温度；
③测量时，要拉下电极上端的小橡皮套使之露出上端小孔。按下PH按键，进入PH测量状态。
操作方法

## Slide 2: 酸度计操作方法及维护注意事项
④先定位，把电极放入PH=6.86的标准液中。保持电极线不动，晃动标液瓶使标液均匀，调节定位键至6.86后按确认键确定；
操作方法

## Slide 3: 酸度计操作方法及维护注意事项
⑤用蒸馏水冲洗电极，用滤纸吸干水，把电极放入PH=4.0的标准液中，晃动标液瓶使标液均匀，调节斜率键至4.0后按确认键确定。
定位斜率调整后，将电极洗净并用滤纸吸干水后，再先后放入6.86和4.0的标液中测量看是否与标液数值一致，如不准有误差，可进行多次标定。
操作方法

## Slide 4: 酸度计操作方法及维护注意事项
当标定准确后用蒸馏水清洗电极后即可对被测溶液进行测量。经校正的酸度计，其定位和斜率键不能再有变动，如有变动则要重新标定。
操作方法

## Slide 5: 酸度计操作方法及维护注意事项
①测量时，电极的引入线须保持静止。否则将会引起测量不稳定。
②测量时，要拉下电极上端的小橡皮套使之露出上端小孔；测量必须进入PH测量状态方可。
③在塑料保护栏内的敏感玻璃泡不能与硬物接触，测试结束后用试纸擦拭时动作要轻，任何破损和擦毛都会使电极失效。
维护注意事项

## Slide 6: 酸度计操作方法及维护注意事项
④测量完毕，不用时应将电极放在补充液为3M氯化钾溶液中，以保持电极球泡的湿润。当复合电极内的液位降低时，将3M氯化钾溶液补充液从电极上端小孔加入。（电极不使用时，可以塞上橡皮套，防止补充液挥发干涸）
维护注意事项

## Slide 7: 酸度计操作方法及维护注意事项
⑤电极避免长期浸在蒸馏水或蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
⑥电极长期使用后，如发现斜率略有降低，则可把电极下端浸泡在4%HF（氢氟酸）中3～5秒钟，用蒸馏水洗净。然后在0.1M盐酸溶液中浸泡使之复新。
维护注意事项